Załącznik nr 4a

POMPA INSULINOWA

– pompy z regulacją dawki bazy < 0,1 j. /godzinę 	D

Producent ............................................................................................................................................... Nazwa urządzenia/model/typ/kraj pochodzenia ........................................................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany/dod atkowy | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych | Zakres punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |  |
| 2. | Rok produkcji: | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |  |
| 3. | Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] | Wymagany | TAK (podać) |  | Bez punktacji |  |
| 4. | Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) | Wymagany | TAK (podać typ baterii) |  | Bez punktacji |  |
| 5. | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7 | wymagany | TAK (podać) |  | Bez punktacji |  |
| 6. | Pełny interfejs użytkownika w j. polskim | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |  |
| 7. | Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [ｰC] | wymagany | TAK (podać zakres) |  | Bez punktacji |  |
| 8. | Programowanie wielkości dawki bazy | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |  |
| 9. | Różne rodzaje programowalnych baz, minimum 3 rodzaje | wymagany | TAK (podać) |  | Bez punktacji |  |
| 10. | Dokładność dawkowania bazy mniejsza niż 0,1j./godzinę, (każdy rodzaj bazy) | wymagany | TAK (podać dokładność) |  | Bez punktacji |  |
| 11. | Programowanie wielkości bolusa | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |  |
| 12. | Różne rodzaje bolusa, minimum 3 rodzaje | wymagany | TAK (podać) |  | Bez punktacji |  |
| 13. | Minimalna dokładność dawkowania bolusa 0,1 jednostki (każdy rodzaj bolusa) niezależnie od wielkości bolusa | wymagany | TAK (podać dokładność) |  | Dokładność bolusa mniejsza lub równa 0,1j. – 5 pkt.. Dokładność bolusa powyżej 0,1j – 0 pkt. |  |
| 14. | Alarm dźwiękowy (tonowy) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |  |
| 15. | Alarm wibracyjny | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |  |
| 16. | Rodzaje alarmów | wymagany | TAK (podać) |  | Bez punktacji |  |
| 17. | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70 % | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |  |
| 18. | Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |  |

| 19. | Automatyczne wypełnienie drenu | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 21. | Blokada przed przypadkową zmianą parametrów | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 22. | Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 23. | Pamięć minimum 1000 zdarzeń (bolusy, alarmy) | wymagany | TAK (podać ilość) |  | Bez punktacji |
| 24. | Przegląd raportów, z minimum ostatnich 90 dni | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 25. | Kalkulator bolusa posiłkowego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 26. | Kalkulator bolusa korygującego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 27. | Sterowanie wszystkimi funkcjami pompy z pozycji glukometru | wymagany |  |  |  |
| 28. | Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku | dodatkowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 29. | Czasowa zmiana bazy minimum do 24 h | wymagany | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 30. | Maksymalny czas wykrywania zatoru w drenie przy przepływie 1 j/h nie dłuższy niż 2 h. | wymagany | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie pompy |
| 31. | Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | wymagany | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 32. | Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | wymagany | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 33. | Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. | wymagany | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 34. | Etui ochronne | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 35. | Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia | dodatkowy | TAK/Nie |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Koszty eksploatacji |
| 36. | Możliwość używania wkłuć innych producentów w pompach biorących udział w ofercie | dodatkowy | TAK/NIE |  | Bez punktacji |
| 37. | Koszt zakupu 10 zestawów infuzyjnych (metalowych lub z tworzyw sztucznych) (minimum jednego rodzaju do 300 zł) | wymagany | podać |  | Bez punktacji |
| 38. | Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju | wymagany | TAK (podać, parametr oceniany) |  | Bez punktacji |

|  | Szkolenia/informacje dla pacjentów |
| --- | --- |
| 39. | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym) (konieczność całodobowej infolinii) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 40. | Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 41. | Wykonawca posiada stronę internetową przedstawiającą formę kontaktu z firmą oraz danymi dotyczącymi pompy i osprzętu (minimalne wymagane parametry podane w załączniku 2) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 42. | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Warunki gwarancji |
| 43. | Gwarancja min. 48 m-cy od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy | wymagany | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 44. | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | wymagany | TAK (podać wykaz: nazwa, adres, tel., ) |  | Bez punktacji |

Załącznik 1

Wymogi dotyczące programu komputerowego do sczytywania pamięci pompy:

Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w tabelach dokładna dawka – z dokładnością podawania bazy przez pompę)

Stosowane przeliczniki w kalkulatorach bolusów,

Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, czas podania bolusa przedłużonego) Historia wypełnień drenu

Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

stosowana w tym dniu baza podstawowa,

czasowa zmiana bazy -wskazane oznaczenie innym kolorem, zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy zaznaczenie momentu wypełnień drenu,

wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa przedłużonego– wskazane zaznaczenie bolusów innymi kolorami,

Historia alarmów

Udostępnienie programu pacjentom

Załącznik 2.

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotycząca problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej

Telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy

Zasady obsługi pompy insulinowej

Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii itp.)