Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Zadanie Nr 2. Przedmiot zamówienia: Aparatura do nieinwazyjnej inhalacji myszy z pletyzmografem

| Lp. | Nazwa | Podzespół / komponent / |
| --- | --- | --- |
|  | urządzenia / | układ / cecha |
|  | systemu / aparatu | [nazwa / opis] |
| a | b | c |
| 1. | Wieża inhalacyjna (1 sztuka) | Urządzenie umożliwiająca dystrybucję aerozoli, gazów oraz pyłów do 8-12 myszy jednocześnie. Urządzenie kompatybilne z urządzeniami opisanymi w pkt. 2-4 niniejszego zestawienia. |
|  |  | Materiał: aluminium |
|  |  | Wymiary zewnętrzne: - średnica podstawy: 28 cm ± 2 cm - wysokość: 28 cm ± 2 cm |
|  |  | Waga: 10 kg ± 1 kg (uwzględniając adaptery) |
|  |  | Kształt: cylindryczny |
|  |  | Komponenty: kolumna wewnętrzna doprowadzająca powietrze do komór inhalacyjnych; kolumna zewnętrzna odprowadzająca powietrze z komór inhalacyjnych. |
|  |  | Porty dla komór inhalacyjnych rozmieszczone na 2 piętrach symetrycznie dookoła wieży. |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o generator dymu papierosowego. |
| 2. | Kontroler wieży inhalacyjnej (1 sztuka) | Jednostka współpracująca z wieżą inhalacyjną, nebulizatorem, fotometrem, czujnikami przepływu oraz pletyzmografem. Dodatkowo możliwość podłączenia USB lub konwertera USB. |
|  |  | Wymiary zewnętrzne: - długość: 64 ± 3 cm - szerokość: 34 ± 2 cm - wysokość: 34 ± 2 cm |
|  |  | Waga: 20 ± 2 kg |
| 3. | Nebulizator (2 sztuki) | Urządzenie umożliwiające przekształcenie roztworu badanych substancji w aerozol. |
|  |  | Wymiary: 45 mm x 50 mm x 50 mm |
|  |  | Zakres przepływu: > 0.1 mL/min |
|  |  | Mediana średnicy kropel (VMD): 2,5-4 μm |
|  |  | Objętość zalegająca: < 0.2 mL |
| 4. | Komora inhalacyjna (10 sztuk) | Komory pozwalające na nieinwazyjną donosową inhalację myszy. |
|  |  | Materiał: szkło akrylowe, przezroczyste |
|  |  | Wymiary zewnętrzne: - długość: 14 cm - średnica: 4.5 cm |
|  |  | Waga max: 55 g |
| 5. | Pletyzmograf (2 sztuki) | Pletyzmograf ma postać „nakładki” na komorę inhalacyjną opisaną w pkt. 4 niniejszego zestawienia. Pozwala na monitorowanie parametrów oddechowych u badanych zwierząt (również w trakcie inhalacji). |
|  |  | Analizowane parametry oddechowe: - liczba oddechów na minutę (liczba oddechów/min) - objętość minutowa (ml/min) - objętość oddechowa (ml) - czas trwania wdechu (sek.) - czas trwania wydechu (sek.) - płucny szczytowy przepływ wdechowy (ml/s) - płucny szczytowy przepływ wydechowy (ml/s) - przepływ 50% objętości wydechu spoczynkowego (ml/s) |
| 6. | Kołnierzyki unieruchamiające (10 sztuk) | Plastikowe kołnierzyki/nakładki posiadające bolce/ramiona obejmujące szyję zwierzęcia po jej bocznych stronach. System pozwalający na unieruchomienie myszy (tj. uniemożliwia przesuwanie się zwierzęcia zarówno w przód jak i tył ) w czasie inhalacji oraz w trakcie pomiaru parametrów oddechowych. System zapobiega kompresji klatki piersiowej oraz przegrzaniu się zwierzęcia. System kompatybilny z komorami inhalacyjnymi opisanymi w pkt. 4 niniejszego zestawienia. |
| 7. | Oprogramowanie wraz z komputerem i monitorem (1 sztuka) | Oprogramowanie służące do zbierania oraz analizowania danych zbierany w trakcie inhalacji oraz pletyzmografii. Umożliwia kontrolę oraz diagnostykę pletyzmografów. Umożliwia analizę danych w czasie rzeczywistym oraz po pozyskaniu danych. |
|  |  | Oprogramowanie umożliwia eksport danych do: - Microsoft Excel, - GraphPad Prism, - SPSS. |
|  |  | Parametry techniczne komputera: procesor Intel Core i7-4790 dysk twardy: 1 TB SATA, 512GB SSD pamięć RAM: 8GB karta graficzna: Intel HD Graphics 4600 monitor: 24”, LED DVD/CD: DVD+/-RW SATA karta sieciowa: Integrated Intel Controller, PCI Express Intel NIC system operacyjny: Windows 7 Professional 64-bit oprogramowanie dodatkowe: Microsoft Office Professional 2013 |  |
| 8. | Wyposażenie dodatkowe | - fotometr z adapterem (1 szt.) - kalibrator (1 szt.) - filtr HEPA (1 szt.) - zestaw do konserwacji wieży inhalacyjnej (1 szt.) - zestaw do konserwacji komór (1 szt.) - czujniki przepływu (2 szt.) - uniwersalny kolektor próbkowania (1 szt.) |  |

Wymagania dodatkowe

Instrukcja: w języku polskim i języku angielskim

Miejsce dostawy: Zakład Biologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Instalacja systemu i szkolenie z jego użytkowania i obsługi: 1 dniowe szkolenie u zamawiającego, przeszkolenie co najmniej 2 osób

Gwarancja i serwis: 24 miesiące

Czas dostawy: maksymalnie do 30 dni od daty podpisania umowy